Die unten aufgeführten Ausschreibungstexte enthalten die in der Praxis gängigsten Lösungsvarianten, so dass die nicht benötigten Optionen oder Geräteteile im Text nur gelöscht und Stückzahlen ergänzt werden müssen.

Bei manchen Projekten empfehlen sich textliche Anpassungen. Gern unterstützen unsere erfahrenen Kollegen Sie kompetent, schnell und kostenfrei bei der Erstellung Ihrer Ausschreibungstexte. Bitte kontaktieren Sie uns dazu einfach über sales@nivus.com oder per Telefon: 07262 9191-794

NivuFlow 650

Durchflussmengenmessung von klaren bis leicht ver-
schmutzten Medien in Rohren und unterschiedlichsten

Kanalprofilen bei Teil- und Vollfüllung sowie

natürlicher Oberflächengewässer.

Erfassung der mittleren Fließgeschwindigkeiten in bis

zu 32 Messpfaden nach dem Laufzeitdifferenzprinzip.

Möglichkeit der Einrichtung von 2 voneinander

unabhängigen Messstellen mit unterschiedlicher Pfad-

anzahl und Geometrie in einem Messumformer.

Erfassung der Wasserspiegelhöhe sowie von einzelnen

Fließgeschwindigkeitsmesspfaden.

Durchflussmessumformer mit integrierten numerischen

Abflussmodellen zur Ermittlung der mittleren Fließ-

geschwindigkeit aus bis zu 32, modular erweiterbaren

Einzelfließgeschwindigkeiten. (akustische Pfade)

Anschlussmöglichkeit und Berechnungsfunktionen für

bis zu 32 Pfaden zur Ermittlung der exakten Fließprofil-
verteilung in Kanälen oder teil- und vollgefüllten

Geometrien.

Berechnung des realen vertikalen Strömungsprofiles

durch Integration aller gemessenen Pfadgeschwindig-
keiten über den durchflossenen Querschnitt.

Berechnung der Durchflussmenge aus mittlerer Fließ-

geschwindigkeit, Füllhöhe und Gerinnegeometrie unter

Berücksichtigung der Mediumtemperatur, Gerinne-

geometrie, Gerinneabmaßen und Teilfüllungsgrad unter

Zugrundelegung interner numerischer Abflussmodelle.

Ermittlung der Wasserspiegelhöhe mittels Ultraschall

von unten; über Druckmesszelle, Ultraschall von oben

oder über separate/externe Füllhöhenmessung wie

Pegelmessungen u.ä.

Kombinationsmöglichkeit von bis zu drei Höhenmess-

verfahren zur optimalen Anpassung der Messung an

hohe Messdynamik und schwierige hydraulische

Applikationen sowie zur redundanten Erfassung unter

kritischen Messbedingungen.

Stromsparender Zyklusbetrieb für DC-Meßsysteme ohne
externer Spannungsversorgung mit frei wählbaren 
Mess-/Schlafzyklen.
Grenzwert- und digital gesteuerter Umschaltung von 
Zyklus- in Ereignismode zur hochauflösenden Erfassung 
kritischer Durchflüsse.
Ereignismode frei programmierbar für Kurzzyklus- oder
Dauermessungen.

Speicherung, grafische Darstellung und Übertragung

aller relevanten Messdaten und aufgenommener
externer Messwerte.

Metallgekapseltes kompaktes Gehäuse mit frontseitig

leicht zugänglichen steckbaren Käfigzug-Feder-
klemmen zur schnellen Installation und Montage.

Großes, tageslichttaugliches TFT-Farbgrafikdisplay

mit 240 x 320 Pixel und 65536 Farben.

Brillante Ablesbarkeit selbst bei direkter Sonnenein-

strahlung durch Kontrastverhältnis 1:400 sowie bis zu

80° abweichenden Blickwinkel aus der Betrachtungs-

ebene in alle Richtungen.

Moderne intuitive Ein-Hand-Bedienung mittels Dreh-

Druckknopf im Kontext mit dem hochauflösenden

Farbgrafikdisplay.

Hierarchisch flache, grafisch und farblich unterstützte

Programmierung mit bildlicher, maßstabsgerechter

Darstellung selbst komplexer Gerinnegeometrien und

Sensorpositionen zur einfachen, fehlervermeidenden

Inbetriebnahme.

Sensor- und zeitzugeordnete Fehlerdiagnosen.

Integrierte Schreiberfunktion mit Minimal-, Mittelwert-
und Maximalwertspeicher.

Speicherung sämtlicher Pfadgeschwindigkeiten,

Füllhöhen, mittlerer Fließgeschwindigkeit, Mengen und

Mediumtemperatur in großem internem Speicher.

Auslesbarkeit der Programmierung sowie sämtlicher

gespeicherten Messwerte und Fehler mittels frontseitig

angeordneter USB-Schnittstelle auf handelsüblichen

USB-Stick.

HART-Schnittstelle zum direkten Anschluss

kompatibler Sensoren.

Anbindung des Messumformers an nachgeordnete

Systeme unter Verwendung von HART, RS232/485,

TCP-IP/Ethernet und ModBus TCP/RTU.

Weltweite Konnektivität durch integriertes LTE-
Modem zur Einbindung in IoT-Systeme, Datenfern-

übertragung, Grenzwertalarmierung und Geräte-
diagnose.

Integrierter MultiRoam SIM-Chip sowie zusätzlicher

SIM-Karten-Einschub.

Direkte Übertragung von Meß- und Systemdaten, Stör-
meldungen und Alarm per Mobilfunk auf das NIVUS-
Webportal.
Fernwartungs-, Ferndiagnose- und Ferninbetriebnahme-

möglichkeiten mit dem vollen Leistungsumfang der
Vor-Ort-Inbetriebnahme.

Online- und Remotezugriff über Internetbrowser ohne

Installation zusätzlicher Software.

Betriebsspannung: 	85 – 240 V AC

9 – 36 V DC (Option)

9 – 36 V DC Zyklusbetrieb
	(Option)

Analogeingänge:	2/5 x 4 – 20 mA

Analogausgänge:	2/4 x 0/4 – 20 mA

Digitaleingänge:	2/7 x 5 – 24 VDC

Digitalausgänge:	2/5 Wechsler, 230 VAC/2A

Bauform:	Hutschiene

Gehäusematerial:	Profilaluminium

Schutzart:	IP 20

Anzeige:	tageslichttaugliches TFT-Farb-
grafikdisplay

240 x 320 Pixel, 65536 Farben

Kontrast mindestens 1:400

Programmierung:	menügeführt mittels Dreh-Druck-

knopf und 2 Funktionstasten

Varianten: 	NF6 5G2 (bis zu 2 Messpfade)

NF6 5GR (bis zu 2 Messpfade,

mit maximaler Anzahl von Ein-

und Ausgängen)

NF6 5G4 (bis zu 4 Messpfade)

NF6 5GM (bis zu 32 Pfade

über NFE-Erweiterungsmodule)

NF6 5GZ (bis zu 32 Pfade über

NFE-Erweiterungsmodule, mit

maximaler Anzahl von Ein- und

Ausgängen)

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Lizenzschlüssel

Für die gerätebezogene Übertragung der Messdaten 
mittels FTP und/oder E-Mail auf einen kunden-
eigenen Server oder frei wählbare E-Mail-Adresse.

Übergabe der seriennummernbasierenden Zugangs-
daten zur Freischaltung eines NivuFlow-Messum-_

formers durch den Betreiber.

Variante:	NFX0 LIZENZ FTP

Zugangsdaten per E-Mail übergeben

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Robustes, UV-beständiges und korrosionsfestes 
Feldgehäuse mit großem Klarsichtdeckel zur Auf-

nahme des NF 650.

vSpezialgehäuse mit erhöhten Schutzgrad zur Außen-
montage des Messumformers.

Werkstoff:	Kunststoff

Schutzart:	IP 65 (für 3/4 Pfade)

IP 67 oder
	IP 68 (Option)

Varianten:	ZUB0 NFW10 4PFAD

ZUB0 NFW0

ZUB0 NFW0 IP68

Incl. zugehöriger Kabelverschraubungen liefern,

Messumformer einbauen und nach den Hersteller-
angaben betriebsfertig montieren.

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Erweiterungsmodulsystem zum Anschluss von 
insgesamt bis zu 64 Sensoren Typ NOS, NIS oder NIC.

Integrierter EMV-Schutz für die Sensoren.

Modulsystem bestehend aus 1, 2 der 4 Einzelmodulen

mit Anschlussmöglichkeit für 8 oder 16 Sensoren pro

Modul; angepasst auf die jeweilige Applikation.

Betriebsspannung: 	12 VDC, +/- 15% (vom NF6)

Bauform:	Feldgehäuse für Wandmontage

Gehäusematerial:	Druckgussaluminium

Schutzart:	IP 67

Variante:	NFE5

Liefern und nach den Herstellerangaben

betriebsfertig montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Spezialkabel zur Verbindung von Erweiterungsmodulen

NFE und Messumformer NF6.

UV-beständiges, erdverlegungsgeeignetes Kabel, auf

Länge geschnitten und anschlussfertig konfektioniert.

Kabellänge:	1, 10, 30, 50, 100, 150 oder 200m

Variante:	NFE0 COMC

Liefern, verlegen und nach den Herstellerangaben

betriebsfertig installieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Fließgeschwindigkeitssensoren

Fließgeschwindigkeitssensor in strömungsoptimierter

Kugelform zur Montage in vollgefüllten Rohren und 
teilgefüllten Geometrien.

Erfassung der Fließgeschwindigkeiten durch 2 Ultra-
schallsensoren pro verwendeten akustischen Messpfad.

Ausrichtmöglichkeit des Sensors in 2 Achsen.

Messbereich v:	- 20 m/s bis 20 m/s

Messbereich DN:	bis DN 6000

Druckstufe:	1,2 Bar

Messunsicherheit:	0,125 % von Geschwindigkeits-
ermittlung im Messpfad (v)

Werkstoffe:	Edelstahl 1.4571; POM, GFK

Schutzart:	IP 68

Kabellänge:	10 m (Option: 20/30/ … 100 m)

Variante:	NOS V20 BS

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Paar	EP: ..................

GP: ....................

Fließgeschwindigkeitssensor in strömungsoptimierter

Halbkugelform zur Montage an Widerlagern.

Dreidimensionale Ausrichtmöglichkeit der Schallkeule.

Erfassung der mittleren Fließgeschwindigkeit in der

Messebene durch im Sensor integrierten Ultraschall-

wandler mit gebündelter Richtcharakteristik.

Unterwasser-Steckverbindung zur einfachen Vor-Ort

Montage und Installation der Wandler im Gewässer.

Messbereich:	- 20 m/s bis 20 m/s

Pfadlänge:	1 m bis 20 m

Werkstoffe:	Edelstahl 1.4301, CFK, Viton,
PUR; POM, Neoprene

Schutzart:	IP 68

Druckfestigkeit:	bis 12 m WS

Messunsicherheit:	0,125 % von Geschwindigkeits-
ermittlung im Messpfad (v)

Kabellänge:	10 m (Option:15/20/30/50/100 m)

Variante:	NOS V30 BS

Liefern und paarweise nach den Herstellerangaben

betriebsfertig montieren.

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Paar	EP: ..................

GP: ....................

Fließgeschwindigkeitssensor in strömungsoptimierter

Kugelform zur Montage in teilgefüllten Geometrien,

Gewässern und offenen Gerinnen.

Erfassung der Fließgeschwindigkeiten durch 2 Ultra-
schallsensoren pro verwendeten akustischen Messpfad.

Ausrichtmöglichkeit des Sensors in 2 Achsen.

Messbereich v:	- 20 m/s bis 20 m/s

Pfadlänge:	1 m – 40 m (H0V5)

20 m – 200 m (H0V2)

Druckstufe:	1,2 Bar

Messunsicherheit:	0,125 % von Geschwindigkeits-
ermittlung im Messpfad (v)

Werkstoffe:	Edelstahl 1.4571; POM, GFK

Schutzart:	IP 68

Kabellänge:	10 m (Option: 20/30/ … 100 m)

Varianten:	NOS 0H0V5 (bis 40 m)

NOS 0H0V2 (bis 200 m)

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Paar	EP: ..................

GP: ....................

Fließgeschwindigkeitssensor in strömungsoptimierter

Keilform zur Montage an senkrechten und geneigten

Wänden.

Erfassung der Fließgeschwindigkeiten durch 2 Ultra-
schallsensoren pro verwendeten akustischen Messpfad.

Montage über integrierte Befestigungselemente an der

Innenwand.

Ausrichtmöglichkeit des Sensors in 1 Achse.

Messbereich v:	- 20 m/s bis 20 m/s

Pfadlänge:	1 m – 10 m

Druckstufe:	40 m WS
	160 m WS (Option)

Messunsicherheit:	0,125 % von Geschwindigkeits-
ermittlung im Messpfad (v)

Werkstoffe:	Edelstahl 1.4571; CFK, PUR

Schutzart:	IP 68

Kabellänge:	10 m (Option: 20/30/ … 100 m)

Variante:	NIS V280

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Paar	EP: ..................

GP: ....................

Fließgeschwindigkeits-Stabsensor für Teilfüllungen,
zur Montage an senkrechten Widerlagern.

Zweidimensionale Ausrichtmöglichkeit der Schallkeule.

Erfassung der mittleren Fließgeschwindigkeit in der

Messebene durch im Sensor integrierten Ultraschall-

wandler mit gebündelter Richtcharakteristik.

Messbereich:	-5 m/s bis +5 m/s

Pfadlänge:	1 m bis 6 m

Sendefrequenz:	1 MHz

Werkstoffe:	Edelstahl 1.4301, CFK, Viton,

Schutzart:	IP 68

Messunsicherheit:	0,125 % von Geschwindigkeits-
ermittlung im Messpfad (v)

Rohrlänge:	500 mm, in 1000 mm-Schritten

verlängerbar

Kabellänge:	10 m (Option: 20/30/ … 100 m)

Variante:	NOS V200 5

Liefern und paarweise nach den Herstellerangaben

betriebsfertig montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Paar	EP: ..................

GP: ....................

Fließgeschwindigkeits-Stabsensor für Teilfüllungen,
zur Montage an senkrechten Widerlagern.

Zweidimensionale Ausrichtmöglichkeit der Schallkeule.

Erfassung der mittleren Fließgeschwindigkeit in der

Messebene durch im Sensor integrierten Ultraschall-

wandler mit gebündelter Richtcharakteristik.

Messbereich:	-5 m/s bis +5 m/s

Pfadlänge:	1 m bis 10 m

Sendefrequenz:	1 MHz

Werkstoffe:	Edelstahl 1.4301, CFK, Viton,

Schutzart:	IP 68

Messunsicherheit:	0,125 % von Geschwindigkeits-
ermittlung im Messpfad (v)

Rohrlänge:	500 mm, in 1000 mm-Schritten

verlängerbar

Kabellänge:	10 m (Option: 20/30/ … 100 m)

Variante:	NOS V300 5

Liefern und paarweise nach den Herstellerangaben

betriebsfertig montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Paar	EP: ..................

GP: ....................

Fließgeschwindigkeits-Stabsensor für Teilfüllungen,

zur Montage an senkrechten Wiederlagern.

Zweidimensionale Ausrichtmöglichkeit der Schallkeule.

Erfassung der mittleren Fließgeschwindigkeit in der

Messebene durch im Sensor integrierten Ultraschall-

wandler mit gebündelter Richtcharakteristik.

Messbereich:	-5 m/s bis +5 m/s

Pfadlänge:	5 m bis 100 m

Werkstoffe:	Edelstahl 1.4301, CFK, Viton,

Schutzart:	IP 68

Messunsicherheit:	0,125 % von Geschwindigkeits-
ermittlung im Messpfad (v)

Montagerohrlänge:	500 mm, in 1000mm-Schritten

verlängerbar

Kabellänge:	10 m (Option: 20/30/ … 100 m)

Variante:	NOS V400 5

Liefern und paarweise nach den Herstellerangaben

betriebsfertig montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Paar	EP: ..................

GP: ....................

Verlängerungsrohr mit Feingewinde, passend für

Fließgeschwindigkeits-Stabsensoren Typ NOS-V2005,

NOS-V3005 und NOS-V4005

Material:	Edelstahl 1.4571

Länge:	1000 mm

Variante:	NOZ0 ROHR VE1

incl. aller erforderlichen korrosionsbeständigen

Montagematerialien liefern und nach den Hersteller-

angaben betriebsfertig montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Paar	EP: ..................

GP: ....................

Ultraschall Füllstandmessgerät, bestehend aus Ultra-

schallsensor mit Temperatursensor zur Kompensation

der Ultraschalllaufzeit und im Sensor integrierter, frei

programmierbarer Auswerteelektronik.

Gekapselter, ständig überflutbarer Sensor in
korrosionsbeständigen Gehäuse mit hoher chemischer

Beständigkeit.

Geeignet für die Messung von Flüssigkeiten und

pastösen Medien

Messbereiche:	0,125 bis 3 m oder

0,3 bis 6 m oder

0,3 – 10 m

Messunsicherheit:	4 mm über den gesamten Mess-

bereich

Speicher:	Flash

Kalibrierung:	über HART

Gehäuse:	Valox 357

Temperaturbereich:	-40 bis max. +80 °C

Schutzart:	IP 68

Überflutungs-	mit SUB-Hülse (Option)

erkennung:

Ausgang:	4 - 20 mA / HART

Kabellänge:	10 m; (Option: 20/30 m)

verlängerbar bis zu 1000 m

Varianten:	NMI0 03
	NMI0 06

NMI0 10

Liefern, nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren und anwendungsbezogen programmieren.

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Hydrostatische Füllstandmessung als Kabelsonde,

mit Keramikmesszelle und integrierter Auswerte-

elektronik incl. Überspannungsschutz, geeignet zur

Messung von gering bis stark verschmutzten Medien.

Zugentlastung und Entlüftung im Kabel integriert.

Spannungs-

versorgung:	12 bis 36 V DC

Messbereiche:	2; 4; 6; 10 m WS

Kabellänge:	20 m

Kabelmaterial:	Polyurethan

Messzelle:	kapazitiv mit Keramikmembran

und Viton-Dichtung

Temperatur:	-10 bis max. +70°C

Gehäusematerial:	Edelstahl 1.4571

Ausgangssignal:	4 - 20 mA

Messunsicherheit:	± 0,25%

Langzeitstabilität:	± 0,1% FSO/Jahr

Nullpunkt:	± 0,1% FSO/Jahr

Schutzart:	IP68

Variante:	HSB0 NBP

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Korrosionsfeste Abspannklemme zum variablen

Abhängen von Kabeln mit Außendurchmesser

von 7,5 bis 10,5mm.

Material:	1.4571

Variante:	AKL 1

Liefern und betriebsfertig montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Anschlussdose mit Druckausgleich, geeignet zum

Anschluss und der direkten Verlängerung von

Kabelsonden.

Variante:	BPG 1

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Überspannungsschutz Analogausgang

Blitz- und Überspannungsschutz für potentialfreie

Datenleitungen.

Hochleistungs-Überspannungsbegrenzer mit Grob- und

Feinschutz für symmetrische oder galvanisch getrennte

Datenleitungsein- und -ausgänge sowie für

2-Leiter-Technik.

Geeignet für Übertragungsfrequenzen bis 600 kHz und

0,5 A Betriebsstrom.

Gemäß DWA-M 261 zum Einsatz als Überspannungs-

schutz auf Anlagen zur Abwasserbehandlung geeignet.

Interne Eigenkontrolle durch Fail-Safe-Diode

zum Kurzschließen der Datenleitung im Fehlerfall.

Wartungsfrei durch elektronisch starke Über-

dimensionierung.

Nennableit-

Stoßstrom (8/20 µs):	20 kA

maximale

Betriebsspannung:	28 V DC / 20 V AC

Schutzpegel:	36 V Ader-Erde

Montage:	35 mm-Hutschiene

Gehäuse:	Kunststoff

Ex-Schutz:	Zone 1 (Option)

Variante:	DataPro 2x1-24/24V

liefern und betriebsfertig montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Überspannungsschutz Netzleitungen

Hochleistungs-Überspannungsbegrenzer für 230 V AC-

Netzeingänge mit Stromstärken bis 16 A, gemäß

DWA-M 261 zum Einsatz als Überspannungsschutz

auf Anlagen zur Abwasserbehandlung geeignet.

Überspannungsschutz mit sehr hohem Ableitvermögen

Varistoreigenkontrolle und selbsttätige Abtrennung

vom Netz bei zu hohen Leckströmen.

Optische Betriebs- und Defektanzeige

Nennableitstrom

Adern-Erde:	20 KA

maximale

Betriebsspannung:	300 V AC

Schutzpegel:	1,1 kV Ader-Erde

Montage:	35 mm-Hutschiene

Gehäuse.	Polycarbonat.

Variante:	EnerPro 220 Tr/20

liefern und betriebsfertig montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Überspannungsschutz zwischen Sensor und Mess-

umformer Typ NivuFlow oder Erweiterungsmodul

Typ NFE.

Hochleistungs-Überspannungsbegrenzer mit

Grob- und Mittelschutz, angepasst an Messumformer

Typ NivuFlow und Erweiterungsmodul Typ NFE.

Interne Eigenkontrolle durch Fail-Safe-Dioden

zum Kurzschließen der Sensorleitung im Fehlerfall.

Wartungsfrei durch elektronisch starke Über-

dimensionierung.

Incl. konfektionierten Spezialkabels für die sichere

Signalübertragung zwischen Überspannungsschutz

und Messumformer bzw. Erweiterungsmodul.

Nennableit-

Stoßstrom (8/20 µs):	20 kA

maximale

Montage:	35 mm-Hutschiene

Gehäuse:	Kunststoff

Varianten:	BSL0 SPT 01 (1 m Kabel)

BLS0 SPT 10 (10 m Kabel)

Liefern, nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren, fachgerecht erden und anschließen

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Erstinbetriebnahme und Funktionskontrolle der

Messung durch den Messtechnikhersteller.

Überprüfung der hydraulischen Eignung des Einbau-

ortes, der korrekten Sensormontage und der Installation

des Messumformers.

Überprüfung der Sensorsignale und falls örtlich und

ohne Taucher oder Neupositionierung der Sensoren

möglich – Ausrichtung der eingesetzten Sensoren.

Übergabe von Parameterlisten mit den vorgenommenen

Einstellungen an der Gerätetechnik sowie eines

Inbetriebnahmeprotokolls.

Voraussetzung der Inbetriebnahme:

Nach den Herstellerangaben montierte Sensoren und

betriebsbereit verdrahtete Messumformer.

Menge:  1 Psch	EP: xxxxxxxxxxx

GP: ....................