Die unten aufgeführten Ausschreibungstexte enthalten die in der Praxis gängigsten Lösungsvarianten, so dass die nicht benötigten Optionen oder Geräteteile im Text nur gelöscht und Stückzahlen ergänzt werden müssen.

Bei manchen Projekten empfehlen sich textliche Anpassungen. Gern unterstützen unsere erfahrenen Kollegen Sie kompetent, schnell und kostenfrei bei der Erstellung Ihrer Ausschreibungstexte. Bitte kontaktieren Sie uns dazu einfach über sales@nivus.com oder per Telefon: 07262 9191-794

NivuFlow 600 WS

Durchflussmengenmessung von Trinkwasser-

anwendungen in vollgefüllten Rohren DN 50 – 800.

Erfassung der mittleren Fließgeschwindigkeit nach dem

Laufzeitdifferenzprinzip mittels Clamp-On-Sensoren.

Durchflussmessumformer mit integrierten numerischen

Abflussmodellen zur Ermittlung der mittleren Fließ-

geschwindigkeit.

Berechnung der Durchflussmenge aus mittlerer Fließ-

geschwindigkeit und Geometrie unter Berücksichtigung

der Mediumtemperatur und Geometrieparameter unter

Zugrundelegung interner numerischer Abflussmodelle.

Speicherung, grafische Darstellung und Übertragung

aller relevanten Messdaten.

Metallgekapseltes kompaktes Gehäuse mit frontseitig

leicht zugänglichen steckbaren Käfigzug-Federklemmen

zur schnellen Installation und Montage.

Großes, tageslichttaugliches TFT-Farbgrafikdisplay

mit 240 x 320 Pixel und 65536 Farben.

Brillante Ablesbarkeit selbst bei direkter Sonnenein-

strahlung durch Kontrastverhältnis 1:400 sowie bis zu

80° abweichenden Blickwinkel aus der Betrachtungs-

ebene in alle Richtungen.

Moderne, intuitive Ein-Hand-Bedienung mittels Dreh-

Druckknopf im Kontext mit dem hochauflösenden

Farbgrafikdisplay.

Hierarchisch flache, grafisch und farblich unterstützte

Programmierung mit bildlicher, maßstabsgerechter

Darstellung der verwendeten Geometrie und Sensor-

positionen zur einfachen, fehlervermeidenden

Installation der Sensoren sowie der Inbetriebnahme.

Sensor- und zeitzugeordnete Fehlerdiagnosen.

Integrierte Schreiberfunktion mit Minimal-, Mittelwert-
und Maximalwertspeicher.

Speicherung sämtlicher Pfadgeschwindigkeiten,

mittlerer Fließgeschwindigkeit, Mengen und Medium-
temperatur in großem internem Speicher.

Auslesbarkeit der Programmierung sowie sämtlicher

gespeicherten Messwerte und Fehler mittels frontseitig

angeordneter USB-Schnittstelle auf handelsüblichen

USB-Stick.

Anbindung des Messumformers an nachgeordnete

Systeme unter Verwendung von RS232/485, TCP-IP/
Ethernet und ModBus TCP/RTU.

Weltweite Konnektivität durch integriertes LTE-
Modem zur Einbindung in IoT-Systeme, Datenfern-

übertragung, Grenzwertalarmierung und Geräte-
diagnose.

Integrierter MultiRoam SIM-Chip sowie zusätzlicher

SIM-Karten-Einschub.

Direkte Übertragung von Mess- und Systemdaten, Stör-
meldungen und Alarm per Mobilfunk auf das NIVUS-
Webportal.
Fernwartungs-, Ferndiagnose- und Ferninbetriebnahme-

möglichkeiten mit dem vollen Leistungsumfang der
Vor-Ort-Inbetriebnahme.

Online- und Remotezugriff über Internetbrowser ohne

Installation zusätzlicher Software.

Betriebsspannung: 	85 – 240 V AC

9 – 36 V DC (Option)

Analogeingang:	1 x 4 – 20 mA

Analogausgang:	1 x 0/4 – 20 mA

Digitaleingang:	1 x 5 – 24 VDC

Digitalausgang:	1 Wechsler, 230 VAC/2A

Bauform:	Hutschiene

Gehäusematerial:	Profilaluminium

Schutzart:	IP 20

Anzeige:	tageslichttaugliches TFT-Farb-
grafikdisplay

240 x 320 Pixel, 65536 Farben

Kontrast 1:400

Programmierung:	menügeführt mittels Dreh-Druck-

knopf und 2 Funktionstasten

Variante: 	NF6 DGD

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Lizenzschlüssel

Für die gerätebezogene Übertragung der Messdaten 
mittels FTP und/oder E-Mail auf einen kunden-
eigenen Server oder frei wählbare E-Mail-Adresse.

Übergabe der seriennummernbasierenden Zugangs-
daten zur Freischaltung eines NivuFlow-Messum-_

formers durch den Betreiber.

Variante:	NFX0 LIZENZ FTP

Zugangsdaten per E-Mail übergeben

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Robustes, UV-beständiges und korrosionsfestes 
Feldgehäuse mit großem Klarsichtdeckel zur Auf-

nahme des NF 600.

Spezialgehäuse mit erhöhten Schutzgrad zur Außen-
montage des Messumformers.

Werkstoff:	Kunststoff

Schutzart:	IP 65 (für 3/4 Pfade)

IP 67 oder
	IP 68 (Option)

Varianten:	ZUB0 NFW10 4PFAD

ZUB0 NFW0

ZUB0 NFW0 IP68

Incl. zugehöriger Kabelverschraubungen liefern,

Messumformer einbauen und nach den Hersteller-
angaben betriebsfertig montieren.

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Sensorpaar zur Montage von außen auf vollgefüllte

Rohre (ohne Mediumberührung).

Messung durch die Rohrwandung verschiedenster

Materialien hindurch.

Erfassung der Fließgeschwindigkeiten durch 2 Stück 
Ultraschallsensoren.

Montage mittels Spannband oder Schienenmontage-

system (Option).

Messbereich:	- 10 m/s bis 10 m/s

Messfrequenz:	1 MHz

Messunsicherheit:	0,1 % von Geschwindigkeits-

ermittlung im Messpfad (v)

Offset +/- 5 mm/s

Werkstoffe:	Edelstahl 1.4301; PEEK

Schutzart:	IP 68

Kabellänge:	7 m (Option: 10/15/20/30/50 m)

Kabelanschluss:	konfektioniertes Kabelende zum

Anschluss an den NF 600 oder 
Überspannungsschutz BSL0 SPT

Variante:	NIC CO 01

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Zubehör

Spannsystem DN 50 - 300
zur Befestigung von 2 Stück Clamp-On-Sensoren,

bestehend aus 2 Stück 14 mm-Spannband mit Schnell-
spannverschluss.

Bandmaterial:	1.4301

Länge:	2 x 1,1 Meter

Spannbereich:	40 – 360 mm

Variante:	ZUB0 SB50 300

Liefern

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Spannsystem DN 300 - 1400
zur Befestigung von 2 Stück Clamp-On-Sensoren,

bestehend aus 2 Stück 14 mm-Spannband und 2 
Spannschlössern.

Bandmaterial:	1.4301

Länge:	2 x 5 Meter

Spannbereich:	300 – 1400 mm

Variante:	ZUB0 ME300 1000

Liefern

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Selbsthaftendes Montagesystem (Neodymmagnete) 
mit verschiebbaren Sensoraufnahmekörpern zur 
variablen Aufnahme und einfachen Justage sowie
Wartung eines akustischen Messpfades im Clamp On

Verfahren bis DN 1000.

Geeignet zur Aufnahme von 2 Stück Sensoren Typ 
NIC CO01 zur Montage an Rohren.

Skala zur Abstandbestimmung und Sensorjustage.
Massive Metallabdeckung zum mechanischen Schutz der

Sensoren.

Incl. Befestigungsmaterial zur einfachen Montage auf

unterschiedlichen Rohrnennweiten.

Werkstoff:	Edelstahl

Befestigung:	mittels Spanngurten

Option:	mittels Metallbändern

Einsatzbereiche:	DN 100-350: 1 Syst. erforderlich
DN 350-1000: 2 Syst. erforderlich

Variante:	ZUB CO RA3

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 (2) Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Koppelpaste

Spezialkoppelpaste zur akustischen Ankopplung der

Ultraschall-Clamp-On-Sensoren an die zu messende 
Rohrleitung.

Material:	Silikon

Temperaturbereich:	-45°C – 200°C

Menge:	75g-Tube

Variante:	ZUB 0KOF

Liefern und nach den Herstellerangaben anwenden

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Koppelpads

Spezialkoppelpad zur dauerhaften, wartungs- und fett-
freien akustischen Ankopplung der Ultraschall-Clamp-
On-Sensoren an die zu messende Rohrleitung.

Material:	Fluorelasomer

Größen:	30 x 60 mm (für NIC CO 01)
	50 x 70 mm (für NIC CO 50)

Menge:	Satz mit 3 Paar Pads

Varianten:	ZUB 0KOP 01 (CO 01)
	ZUB 0KOP 02 (CO 50)

Liefern und nach den Herstellerangaben anwenden

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Satz.	EP: ..................

GP: ....................

Überspannungsschutz Netzleitungen

Hochleistungs-Überspannungsbegrenzer für 230 V AC-

Netzeingänge mit Stromstärken bis 16 A, gemäß

DWA-M 261 zum Einsatz als Überspannungsschutz

auf Anlagen zur Abwasserbehandlung geeignet.

Überspannungsschutz mit sehr hohem Ableitvermögen

Varistoreigenkontrolle und selbsttätige Abtrennung

vom Netz bei zu hohen Leckströmen.

Optische Betriebs- und Defektanzeige.

Nennableitstrom

Adern-Erde:	20 KA

maximale

Betriebsspannung:	300 V AC

Schutzpegel:	1,1 kV Ader-Erde

Montage:	35 mm-Hutschiene

Gehäuse.	Polycarbonat.

Variante:	EnerPro 220 Tr/20

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Überspannungsschutz Analogein- und ausgänge

Messumformer

Blitz- und Überspannungsschutz für potentialfreie

Datenleitungen.

Hochleistungs-Überspannungsbegrenzer mit

Grob- und Feinschutz für symmetrische oder

galvanisch getrennte Datenleitungsein- und

-ausgänge sowie 2-Leiter-Technik.

Geeignet für Übertragungsfrequenzen bis 600 kHz

und 0,5 A Betriebsstrom.

Gemäß DWA-M 261 zum Einsatz als Überspannungs-

schutz auf Anlagen zur Abwasserbehandlung geeignet.

Interne Eigenkontrolle durch Fail-Safe-Diode

zum Kurzschließen der Datenleitung im Fehlerfall.

Wartungsfrei durch elektronisch starke Über-

dimensionierung.

Nennableit-

Stoßstrom (8/20 µs):	20 kA

maximale

Betriebsspannung:	28 V DC / 20 V AC

Schutzpegel:	36 V Ader-Erde

Montage:	35 mm-Hutschiene

Gehäuse:	Kunststoff

Ex-Schutz:	Zone 1 (Option)

Variante:	DataPro 2x1-24/24V

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Überspannungsschutz zwischen Sensor und Mess-

umformer Typ NivuFlow.

Hochleistungs-Überspannungsbegrenzer mit Grob-

und Mittelschutz, angepasst an Messumformer

Typ NivuFlow.

Interne Eigenkontrolle durch Fail-Safe-Dioden zum

Kurzschließen der Sensorleitung im Fehlerfall.

Wartungsfrei durch elektronisch starke Über-

dimensionierung.

Incl. konfektionierten Spezialkabels für die sichere

Signalübertragung zwischen Überspannungsschutz

und Messumformer.

Nennableit-

Stoßstrom (8/20 µs):	20 kA

maximale

Montage:	35 mm-Hutschiene

Gehäuse:	Kunststoff

Varianten:	BSL0 SPT 01 (1 m Kabel)

BLS0 SPT 10 (10 m Kabel)

Liefern, nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren, fachgerecht erden und anschließen

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Erstinbetriebnahme und Funktionskontrolle der

Messung durch den Messtechnikhersteller.

Überprüfung der hydraulischen Eignung des Einbau-

ortes, der korrekten Sensormontage und der Installation

des Messumformers.

Übergabe von Parameterlisten mit den vorgenommenen

Einstellungen an der Gerätetechnik sowie eines

Inbetriebnahmeprotokolls.

Voraussetzung der Inbetriebnahme:

Nach den Herstellerangaben montierte Sensoren und

betriebsbereit verdrahtete Messumformer.

Menge:  1 Psch	EP: xxxxxxxxxxx

GP: ....................